	Объявление №41

	КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп)
 по закупу имн:

ЛОТ: имн



	№ 
	                                                                                       Наименование
	Тех.характеристика
	Ед.изм.
	     Кол-во
	            Цена
	       Сумма

	1
	Анализатор мочи автоматический (мочевая станция)
	Автоматический анализатор мочи, работающий на диагностических тест-полосках. Емкость контейнера для тест-полосок составляет 200 шт. Анализатор автоматически выполняет гомогенизацию анализируемых образцов, последовательное дозирование на диагностические тест-полоски с соблюдением точного времени инкубации, считывание и архивирование результатов. Для каждого образца производится автоматическое определение цвета и прозрачности.
Исследование осадка мочи 
Основано на методе автоматической микроскопии. После гомогенизации и забора микродозатором образцы мочи перемещаются в многоразовую кювету и концентрируются на ее дне. Камера делает 15 снимков для каждого образца. Анализируемые элементы концентрируются без центрифугирования, что предотвращает их повреждение и повышает точность анализа. Для оценки полученных изображений применяется модель нейронной сети.
Анализ физико-химических свойств мочи на основе диагностических полосок
· Принцип метода: Отражательная фотометрия;
· Производительность биохимических анализов мочи: 180  образцов в час;
· Определяемые биохимические параметры: Удельный вес/относительная плотность, лейкоциты, нитриты, pH, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, кровь;
· Автоматическое определение цвета и мутности образца (RGB-сенсор);
· Емкость податчика для полосок: 200 тест-полосок;
· Емкость контейнера для использованных полосок: 300 тест-полосок.
Анализ осадка мочи
· Производительность анализов осадка мочи: 100 образцов в час;
· Определяемые параметры осадка мочи:
Лейкоциты (WBC)
Лейкоцитарные сгустки (WBCс)
Эритроциты (RBC)
Клетки плоского эпителия (SQEP)
Клетки переходного эпителия (NSE)
Оксалат кальция (CaOX)
Кристаллы мочевой кислоты (UA)
Кристаллы трехзамещенного фосфата (TRIP)
Бактерии кокки (BACC)
Бактерии палочки (BACR)
Дрожжевые клетки (YST)
Цилиндры (CAST)
Сперматозоиды (SPRM)
Слизь (MUC)
Неклассифицируемые элементы (UNCC)
· Возможность определения дополнительных категорий вручную: 
Сгустки эритроцитов (RBCc)
Гранулированные цилиндры (GRAN)
Клеточные цилиндры (CELL)
Восковые цилиндры (WAXY)
Цилиндры RBC (RBCT)
Цилиндры WBC (WBCT)
Цилиндры почечного эпителия (RECT)
Жировые цилиндры (FACT)
Фосфат кальция (CAPH)
Кристаллы лейцина (LEU)
Тирозин (TYR)
Аморфные вещества (AMO)
Холестерин (CHOL)
Жир (FAT)
Трихомонады (TRICH)
· Визуальный контроль результатов  анализа осадка мочи на экране компьютера;
· Концентрирование образца для анализа мочевого осадка без центрифугирования;
· Работа с первичными пробирками образца;
· Ёмкость устройства для автоматической подачи проб: 120 образцов;
· Конфигурация устройства для автоматической подачи проб: 12 штативов по 10 образцов;
· Минимальный объем образца: 2 мл;
· Автоматическая гомогенизация и дозирование образцов;
· Определение позиции образца на диагностическом поддоне;
· Идентификация образца с помощью внешнего сканера штрих-кода;
· Сенсорный ЖК дисплей;
· Встроенный термопринтер;
· Возможность подключения внешнего принтера;
· Русифицированное программное обеспечение;
· Емкость памяти;
· Размеры: 950 х 680 х 550 мм;
· Вес: 70 кг.

	шт
	1,00
	3 000 000
	3 000 000

	2
	Анализатор автоматический иммуноферментный 
	Общие характеристики:
· Количество образцов: 100
· Возможна дозагрузка: реагенты, калибраторы, микропланшеты, наконечники.
· Пробирки для образцов: высота 40–100 мм, диаметр 10–16 мм
· Пробирки для реагентов: 8 по 25 мл, 10 по 15 мл
· Разведение: 12 8-луночных  глубоких стрипов
· Загрузка наконечников: 216 для образцов, 20 для реагентов
· Количество методик на 1 планшет: 12, при совпадении протоколов
· Автоматическая проверка перед запуском системы
·  Габариты: 540 680 660 мм
·  Вес: 48 кг
·  Электропитание: 100 – 240 В, 50/60 Гц
·  Потребляемая мощность: не более 300 В.А

Характеристики фотометра:
· Диапазон измерения: 0 – 4,0 ед. ОП
· Спектральный диапазон: 400 – 700нм
· Максимальное количество: 6 фильтров
· Оптические каналы: 12 +1 референсный канал
· Режимы считывания: одно- и двухволновой
· Время считывания: не более 30 с (одно вол новой режим); не более 60 с (двухволно вой режим)
·  Точность: в пределах 1% (менее 2.0 ед.ОП), в пределах 2% (2.0–3.0 ед.ОП)
·  Достоверность: ± 0,005 ед.ОП или 2,5%

Характеристики промывателя:
· Формат гребенки: 8+8 каналов (наливка и аспирация)
·  Диапазон промывки: 50 – 999 мкл
·  Количество циклов: 1 – 9
·  Остаточный объём: до 3 мкл
·  Формат промывки: придонная, с переполнением, с разбавлением
·  Усиленный режим аспирации: наличие 
·  Контроль объёма жидкости: звуковое, визуальное предупреждение
·  Время замачивания: 0 – 999с
·  Давление раскапывания: предустановленное
·  Ёмкости для промывки: 3
·  Ёмкость для слива: 1.5 л

Характеристики инкубатора:
· Программирование температуры: от комнатной температуры до 50°С
·  Однородность температуры: ± 1°С по планшету при 37°С
·  Встряхивание линейное с частотой 14–20 Гц, периодическое или постоянное
·  Время инкубирования программируется пользователем
·  Время установления задан ной температуры: менее 1 мин
·  Мониторинг температуры во время инкубирования

Характеристики дозатора:
· Тип наконечников: одноразовые, 2 типа 
·  Объём наконечников для образцов: 300 мкл (диапазон дозирования 10 – 250 мкл),
·  Объем наконечников для реагентов 1-300 мкл (Диапазон дозирования 20 – 1 000 мкл)
·  Максимальное разведение: 1:5000
·  Возможно серийное разведение
·  Точность дозирования: до 3% CV

Контроль процесса:
· Датчик уровня жидкости контролирует забор реагентов, образцов, контролей и калибраторов
·  Принцип датчика уровня жидкости: дифференциал давления
·  Детекция сгустка и вспенивания
·  Детекция неправильного дозирования
·  Детекция наконечника
·  Звуковое предупреждение 

Комплекс управления:
               Операционная система: Windows® XP
·  Программа управления : DS-Matrix®
·  Обработка результатов: качественные (ОПкрит, титры, коэффициент позитивности) и количественные методики с построением кривых калибровки 
·  Контроль качества: построение кривых Леви-Дженингса, правила Вестгарда
·  Отчетность по процессу: списки событий и ошибок
·  Автоматическое исправление ошибок
·  Допуска к системе по паролю
·  Сканер штрих-кода

Комплектация:
Анализатор иммуноферментный с инкубаторами и считывателем штрих кода открытый на 2 планшета — 1 шт
Наконечники для реагентов (108 шт) — 1 уп 
Наконечники для проб (4х108 шт) — 1 уп 
Пробирки 15 мл (10 шт) — 1 уп 
Пробирки 25 мл (10 шт) — 1 уп
Стрипы для разведения образцов (12 шт) — 1 уп
	шт
	1,00
	2 000 000
	2 000 000

	3
	Автоматический биохимический анализатор 
	1	Основной блок аппарата биохимического анализа  	Производительность до 420 тестов в час
Аналитические методы Колорометрия.
Турбидиметрия,  Потенциометрия
- Прямой (Сыворотка и плазма).
- Не прямой (моча)
Используемый материал: Сыворотка; плазма; спинно- мозговая жидкость (СМЖ); моча; цельная кровь; гомогенная жидкость
Пропускная способность 60 проб в анализаторе +  постоянная дозагрузка без остановки анализатора
Объем пробы: Режим фотометрии: от 2 до 95 мкл (380 мкл за 4 шага); 
режим ISE: 10 мкл (непрямой) или 50 мкл (прямой)
Объем реакционной смеси: Мин 150 мкл - Макс 600 мкл
Интегрированный баркод считыватель для,
 (ITF 2/5) С или без проверки цифрового значения
Code 39 С или без проверки цифрового значения.
Code 128. Codabar.
Проверка наличия установленных туб.
Штрих код считывания реагентов с установлением даты установки, срока годности и срока стабильности использования
  Пробозаборник
- Детекция уровня жидкости.
- Детекция удара.
- Детекция фибринообразований.
Смешиватель: покрытый тефлоном смешиватель.
Время реакции: 1 до 100 циклов (12сек.- 20минут).
 Оптическая система
- Измерение: параллельная Бихроматия или Монохроматик от стветопропускания и выбранной длины волны.
- Светоподача: Вольфрамовая, двухпозиционная галогеновая лампа.
- Дифракция: Вогнутая отражающая спектрография 
- Детектор: Комплекс фотодиодов.
- Длины волн: 15 выбираемых от 340 до 700 nm.
Поддерживаемые алгоритмы
- Фактор.
- Средний наклон.
- Линейная регрессия и интерполяция.
- LOGIT/LOG4.
- LOGIT/LOG5.
- Экспоненциальный.
Оптическая линейность светофильтров: 340 nm -2.95 : 380 nm- 2: 405 nm- 2.5: 420 nm- 3.5: 455 nm- 2:  490 nm -2.5: 505 nm- 2.5: 520 nm- 2.5: 550 nm- 2.5:  560 nm- 2.5: 580 nm- 2.5:  600 nm-  2.5: 620 nm- 2.5: 660 nm- 2: 700 nm- 2

Электрическое питание - от 100 до 240 V (± 10%), 50 Hz до 60 Hz.
 Размеры  - ДхШхВ 
Мин 95 x65 x 60 см.
Макс. 110 x 80 x 70 см
Вес от 100-150 кг
Встроенный компьютер 
 Цветной ЛСД тач скрин экран 12 дюймов.
Операционная системаWindows XP.
Процессор не ниже Celeron® 650 MHz.
Оперативная память не меньше 512 MB (133 MHz).
Жесткий диск не меньше 160 GB.
СД-Ром привод
РазъемRS232C.
•	Автоматическое разведение пробы от 1/2 до 1/22500
•	Автоматическое концентрирование пробы от х 2.0 до х 10.0 
•	Возможность работы с первичными пробирками 2, 3, 4, 5 при Ø13мм 7,10 мл при Ø16мм или чашечек для проб
•	Одномоментно в анализаторе может быть установлено до 52 кассеты или штативы с 39 позициями для реагентов
•	3 реагента для измерения Na+, K+, Cl-
•	Количество позиций для реактивов: до 44 в охлаждаемой области (2-10°C); до 8 для реагентов с режимом работы при  температуре (10-25°C)
•	Объем реагента: минимальный - 2 мкл через иглу пробоотборника; 15 мкл через иглу шприца реагентов; максимум - 600 мкл
•	Счетчик расхода реагента: цветовая маркировка степени расхода реагента в процессе работы
•	Расположение калибратора/контролей: в штативе для проб или в штативе для реагентов
•	Максимальная одноразовая загрузка кювет: 36 сегментов (432 кюветы) с возможностью постоянной дозагрузки
•	Контроль температуры: 37°C воздушная баня
•	Предварительный нагрев реагентов до 37°C в игле забора реагентов
•	Возможность работы без контроля оператора в течение 2х часов
Деионизированная/ дистиллированная вода.
Спецификация воды: Сопротивление > 5 МОм; Проводимость < 0.2 μС/см.
Журнал проб на 10 000 пациентов с возможностью построения динамики любого
 
2	Клавиатура	Интерфейс подключения PS/2 
Цвет серый, трекбол нет, конструкция классическая, цифровой блок есть, тип механическая, количество клавиш 104, ход клавиш 4 мм 
3	Мышь компьютерная	Интерфейс подключения USB 
Трекбол нет, тип оптическая светодиодная, дизайн для правой и левой руки, колесо прокрутки есть, количество клавиш 3, разрешение оптического сенсора 800 dpi 
4	Источник бесперебойного стабилизированного напряжения	Технические характеристики
Тип с двойным преобразованием 
Выходная мощность 1000 ВА / 700 Вт 
Форма выходного сигнала синусоида 
Количество выходных разъемов питания
2 и более (из них с питанием от батарей - 2) 
На входе 1-фазное напряжение 115 - 300 В 
На выходе 1-фазное напряжение 
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 2 % 
Управление
Интерфейсы USB, RS-232 
Функциональность
Отображение информации ЖК-экран 
Звуковая сигнализация
Холодный старт
Батарея
Время зарядки до 12 час 
Возможность замены батарей
Защита
Защита от перегрузки
Защита от высоковольтных импульсов
Фильтрация помех
Защита от короткого замыкания
Тип предохранителя плавкий 
Защита телефонной линии
Дополнительная информация
Особенности Батареи 12V 7.5 А/ч 
5	Принтер.	Тип печати цветная 
Технология печати пьезоэлектрическая струйная 
Размещение настольный 
Максимальный формат A4 
Печать без полей есть 
Макс. разрешение для ч/б печати 4800x1200 dpi 
Макс. разрешение для цветной печати 4800x1200 dpi 
Скорость печати не менее 28 стр/мин (ч/б А4), 24 стр/мин (цветн. А4) 
Подача бумаги не менее300 лист
Вывод бумаги до150 лист. 
Плотность бумаги 64-256 г/м2 
Печать на: карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге 
Ресурс цветного картриджа/тонера не менее 800 страниц 
Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 1200 страниц 
Количество картриджей 4 
Тип чернил пигментные 
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 
Веб-интерфейс
Поддержка ОС Windows, Mac OS 
Потребляемая мощность (при работе) не более17 Вт  
6	Блок охлаждения	230 V (± 10%), 50 Hz to 60 Hz. Мощность  не более 450 W.
Наличие колес
Трубки подачи и возврата охлаждающего материала изолированы от влияния внешних температур
	шт
	1,00
	2 500 000
	2 500 000

	4
	Автоматический коагулометр
	Прибор представляет собой 4-канальный оптический коагулометр. Он подходит для обнаружения образования сгустка или проведения в режиме «произвольного доступа» хромогенных и иммунологических анализов лотка для образцов с использованием образцов плазмы антикоагулированной в цитрате натрия крови, собранных в стандартные пробирки для образцов, приготовленных в соответствии с инструкциями. Прибор подходит для проведения широкого спектра коагулометрических, хромогенных и иммунологических анализов: 
■ Протромбиновое время (ПВ)
■ Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
■ Тромбиновое время (TВ)
■ Фибриноген (Fib)
■ Факторные анализы (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
■ Антитромбин 
■ Белок С
■ Белок S
■ Активированный белок C (AБC)
■ D-димер
■ Волчаночный антикоагулянт (ВA)
■ Резистентность к АПС (РАПС)
[bookmark: _Toc30452796][bookmark: _Toc30456755][bookmark: _Toc30456919]
Принцип проведения измерения
Принципы проведения измерения, выполняемого при помощи прибора Yumizen G800, следующие:
1. [bookmark: _Toc30456920]Коагулометрические методы
2. [bookmark: _Toc30456921]Хромогенный анализ
3. [bookmark: _Toc30456922]Иммунологические исследования (латексная агглютинация)
[bookmark: _Toc30452798][bookmark: _Toc30456757][bookmark: _Toc30456924]
Условия работы

	Диапазон рабочих температур
	15°C - 32°C

	Диапазон относительной влажности
	30% - 85%

	Максимальная рабочая высота
	2000 м

	Установка
	Плоский горизонтальный стол, с минимальным размером 140x90 см




[bookmark: _Toc30452799][bookmark: _Toc30456758][bookmark: _Toc30456925]Процедуры контроля качества
Безопасная работа прибора обеспечивается функциями внутреннего и внешнего контроля качества.
[bookmark: _Toc30452800][bookmark: _Toc30456759][bookmark: _Toc30456928]
Технические характеристики

	Режимы измерения
	Фотометрия 405 нм. Турбидиметрия 570 нм. Нефелометрия 640 нм.

	Частота измерения
	140 ПВ / час

	Обработка образцов
	60 пробирок для сбора крови в 6 штативах на 10 позиций для образцов

	Идентификация образца
	Штрихкод

	Ввод реагента
	Сканер штрих-кода или ручной ввод

	Обработка STAT-образцов 
	5 отдельных позиций для STAT-образцов

	Память 
	Хранение более 1000000 данных измерения и соответствующих кривых в соответствии с идентификационным номером, датой и временем измерения

	Интерфейс
	6 розеток USB, сетевая розетка

	Операционная платформа
	17-дюймовый цветной сенсорный экран

	Электросеть
	115 В / 230 В ± 15% ~ 60 Гц / 50 Гц, 5 А

	Сетевой предохранитель
	5 A, T (2 шт)

	Размер 
	ширина: 850 мм, глубина: 750 мм, высота: 510 мм

	Вес 
	80 кг
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Образцы

	Тип образца
	3,2% антикоагулированная в цитрат-натрие плазма в первичной пробирке для сбора

	Количество образцов
	5 мкл – 200 мкл



[bookmark: _Toc30452804][bookmark: _Toc30456763][bookmark: _Toc30456932]Условия хранения и транспортировки

	Диапазон температур:
	-20°C - +50°C


	Диапазон относительной влажности:
	10% - 85%




	















	шт
	1,00
	2 000 000
	2 000 000

	5
	Перчатки стерильные хирургические 7,5
	[bookmark: _GoBack]Перчатки стерильные хирургические латексные 7,5
	шт
	2000,00
	131,10
	262200,00

	6
	Наконечники 0-100 мкл (уп 1000 шт)
	Наконечники 0-100 мкл (уп 1000 шт)
	упак
	5,00
	65 000
	325 000

	7
	Наконечники 2-200 мкл желтые в штативе 96 шт (Италия)
	Наконечники 2-200 мкл желтые в штативе 96 шт (Италия)
	упак
	53,00
	13000,00
	689000,00

	8
	Наконечники с фильтром 100-1000 мкл, в штативе, стерильные
	Наконечники с фильтром 100-1000 мкл, в штативе, стерильные
	упак
	5,00
	13000,00
	65000,00

	9
	Наконечник 5-200 мкл, желтый 1000шт/уп
	Наконечник 5-200 мкл, желтый 1000шт/уп
	упак
	2,00
	14 000
	28 000

	10
	Шприц Budjet 10мл с игл.21Gx1 1/2 инъекц.3 х компонетный, стерильный
	Шприц Budjet 10мл с игл.21Gx1 1/2 инъекц.3 х компонетный, стерильный
	шт
	10000,00
	29,00
	290000,00

	11
	Штатив д/микроцентрифужных пробирок с крышкой, 209*117*57 (96 гнузд)
	Штатив д/микроцентрифужных пробирок с крышкой, 209*117*57 (96 гнузд)
	шт
	2,00
	8 000
	16 000

	12
	Ацетилсалициловая кислота, таб.05, г.№10
	Ацетилсалициловая кислота, таб.05, г.№10
	 
	100,00
	19,70
	1970,00

	13
	BILIRUBIN Direct 
	Реагент для анализатора ABX Pentra C400
	набор
	1,00
	30 000
	30 000

	14
	Билирубин общий 
	Реагент для анализатора ABX Pentra C400
	набор
	1,00
	30 000
	30 000

	15
	Эритромицин 250 мг №10 табл.п.о.раствор./кишечн./
	Эритромицин 250 мг №10 табл.п.о.раствор./кишечн./
	 
	100,00
	163,10
	16310,00

	16
	Атропина сульфат 0,1% / 1 мл №10 р-р д/ин.амп.
	Атропина сульфат 0,1% / 1 мл №10 р-р д/ин.амп.
	упак
	13,00
	144,50
	1878,50

	17
	Наконечники с фильтром 0-100мкл в штативе 96шт, без ДНК, РНК,пирогенов (стерильные)
	Наконечники с фильтром 0-100мкл в штативе 96шт, без ДНК, РНК,пирогенов (стерильные)
	упак
	312,00
	12 000
	3 744 000

	18
	Наконечники с фильтром 0-100 мкл (уп=1000шт) (стерильные) 
	Наконечники с фильтром 0-100 мкл (уп=1000шт) (стерильные) 
	упак
	3,00
	60000,00
	180000,00

	19
	Наконечники 0-200мкл. желтые (уп=1000шт) 
	Наконечники 0-200мкл. желтые (уп=1000шт) 
	упак
	30,00
	3500,00
	105000,00

	20
	Наконечники с фильтром 0-200 мкл стерильные (штатив=96 штук) 
	Наконечники с фильтром 0-200 мкл стерильные (штатив=96 штук) 
	упак
	312,00
	6 800
	2 121 600

	21
	Наконечники с фильтром 5-200 мкл:10 кассет х 96 шт (sterile)
	Наконечники с фильтром 5-200 мкл:10 кассет х 96 шт (sterile)
	упак
	1,00
	130000,00
	130000,00

	22
	Наконечники с фильтром 100-1000 (уп=96шт) стерильн.
	Наконечники с фильтром 100-1000 (уп=96шт) стерильн.
	упак
	312,00
	11 000
	3 432 000

	23
	Наконечники 1000 мкл без фильтра 1000 шт/уп
	Наконечники 1000 мкл без фильтра 1000 шт/уп
	упак
	30,00
	7 000
	210 000

	 
	Итого:
	
	 
	 
	 
	




Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP
Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).
Прием заявок начинается с 09.06.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 16 июня 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
16 июня 2020 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок



