Объявление №46

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций (далее - тендер закуп) по закупу медицинской техники:

| № | Наименование | Ед изм. | Кол-во | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник медицинский | Комплект | 1 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
|  | итого | 15 000 000,00 |

Техническая характеристика

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Светильник медицинский |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Светильник | Медицинский бестеневой двухкупольный светильник с потолочным креплением для освещения операционного поля при хирургических операциях малой, средней и высшей сложности, при диагностических исследованиях и перевязках. На каждом куполе светильника должна быть панель управления оснащенная не менее чем 4,3-дюймовым цветным LCD-TFT сенсорным экраном, который позволяет пользователю легко настроить все функции светильника: включение/выключение, панель регулировки интенсивности освещения (не менее 16 уровней), регулировка размера светового поля (фокусировку), ЭНДО-свет (применение при эндоскопических и малоинвазивных операциях), DoF - настройка резкости глубины света, функции SYNC (синхронизированная работа куполов светильника), индикатор беспроводного соединения. Форма светильника: пять круглых лепестков вокруг круглой центральной части светильника. Аэродинамическая форма должна позволять ламинарному потоку воздуха обтекать плафон светильника. Максимальная освещенность рабочего поля (на расстоянии 1 м): не менее 160.000 Люкс. Регулировка освещенности: не хуже чем от 5 до 100%. Источник света: светодиоды. Срок службы источников света: не менее 50.000 часов. Количество источников света (светодиодов): Общее не более 43, (8 шт. в центральной части и 7 в каждом круглом лепестке). Рабочее расстояние: не менее 70-150 см. Индекс цветопередачи: не хуже 95, индекс R9 более 90. Размер светового поля: 240-330 мм. Глубина освещения: L1+L2 (20%, 60%): не менее 114 см, 64 см. Наличие функции ENDO (свет для эндоскопии) дает возможность использовать светильник и для малоинвазивной хирургии. Электропитание от сети переменного тока: 100-240Vac, Частота: 50-60 Гц. Потребляемая мощность: не более 69Вт. Напряжение постоянного тока: 75Vac. Диаметр светильника: не менее 67 см. Вес: не более 12 кг. Наличие многоразовой, стерилизуемой и съемной рукоятки, которая располагается сбоку от купола светильника, для простоты выполнения регулировок. Наличие AWN беспроводной сети, соединяющей между собой два купола светильника и пульт дистанционного управления через Bluetooth. Сеть является основой для функции синхронизации, что позволяет управлять несколькими лампами одновременно. Функция управления установлена на одном из куполов светильника. Каждая сеть имеет свой уникальный идентификационный код, чтобы отличать его от других близлежащих сетей AWN. Это позволяет нескольким крупным сетям (группам ламп) не мешать друг другу при работе. Когда устройства подключены, устанавливается соединение с каждым устройством, имеющим такой же идентификационный код. Сеть остается активной, а устройства остаются подключенными, даже когда они находятся в режиме ожидания. | 2 шт. |
|  |  | 2 | Панель управления | Панель управления представляет собой настенный пульт дистанционного управления и имеет возможность управления всеми функциями светильника, подключенного к той же сети. Панель оснащена не менее чем 4.3-дюймовым цветным сенсорным LCD-TFT дисплеем. Электропитание: подведенное на стену питание 100-240 VAC, 50/60 Гц. Макс. Потребление тока: не более 2 Вт. Мощность передачи до +8 дБм. Дальность передачи до 10 метров. Размеры: не более 210 х 200 х 48 мм. Вес: не более 200 г. Тип беспроводного соединения: Bluetooth v. 4.0. Частота: режим нелицензионной частота. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Потолочное крепление | Потолочное крепление, включая Колпак потолочного крепления, Потолочная труба, Фиксаторы и адаптеры для крепления светильников на держателях. Центральное расположение. Два держателя предназначенные для фиксации куполов светильника. Регулировка угла наклона: не менее чем до 45-50 градусов. Высота потолочной трубы: должна быть адаптирована под высоту потолка заказчика. Вращение вокруг оси держателя не менее чем на 235 гр. Вращение светильника вокруг оси не менее чем на 360 градусов. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Стерилизуемая рукоятка | Наличие съемной стерилизуемой рукоятки многократного применения. Автоклавируемая. | 2 шт. |
| 2 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 31.12.2022г. |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки:      до 31.12.2022
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 03.12.2022  г. 10:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 23 декабря 2022 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
23  декабря 2022 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок